## Pakiet Nr 1
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
CPV: 33793000-5
Pakiet Nr 1 - Szkiełka laboratoryjne.
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jm. | Ilość | Jednostkowa wartość netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Nazwa handlowa Producent. Nr kat.
1. | Szkiełka podstawowe Superfrost ; posiadające malowane białe pole do opisu . Pole to musi być odporne na większość rozpuszczalników organicznych. Szkiełka cięte, odtłuszczone, wymiary 76 mm x 26 mm x 1,0 mm , bez ściętych naroży, kalibrowane gotowe do pracy. Szkiełka nie mogą być posklejane . Szkło o podwyższonej przezierności o zawartości Fe2O3 mniejszej lub równej 0,03% , stosowane do hodowli in vitro. Opakowanie 50 szt. | op | 1680
2. | Szkiełka nakrywkowe odtłuszczone o wymiarach : 24 mm x 60 mm x 0,13-016 mm w opakowaniu odpornym na działanie ksylenu szkiełka nie mogą być umieszczone na gąbce . Jedno opakowanie zbiorcze zawiera 10 pudełeczek po 100 szt. szkiełek . Opakowania zawierające 100 szt. nie mogą być zafoliowane . Szkiełka muszą być odtłuszczone, gotowe do pracy, nie mogą być posklejane. Szkiełka o podwyższonej przezierności o zawartości Fe2 O3 mniejszej lub równej 0,03% , stosowane do hodowli in vitro. | op | 60
3. | Szkiełka nakrywkowe odtłuszczone o wymiarach : 22mm x 22 mm x 0,13-,016 mm w opakowaniu odpornym na działanie ksylenu. Szkiełka o podwyższonej przezierności o zawartości Fe2 O3 mniejszej lub równej 0,03% , stosowane do hodowli in vitro. Opakowanie 100 szt. | op | 40
4. | Szkiełka adhezyjne SuperFrost Plus (Thermo Scientific) o wymiarach : 75 mm x 25 mm x 1,0 mm z polem do opisu. Opakowanie zawiera 72 szt. Szkiełka pasujące Aparatu Benmark , o podwyższonej przezierności o zawartości Fe2 O3 mniejszej lub równej 0,03% , stosowane do hodowli in vitro. | op | 180
5. | Szkiełka podstawowe szlifowane bez pola do opisu o wymiarach : 76 mm x26 mm x1,0 mm . Szkiełka muszą być otłuszczone , kalibrowane,gotowe do pracy. Szkiełka nie mogą być posklejane .Opakowanie 100 szt. | op | 96
6. | Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24 mm x50 mm x 0,13-,016 mm w opakowaniu odpornym na działanie ksylenu , szkiełka nie mogą być umieszczone na gąbce. Jedno opakowanie zbiorcze zawiera 10 pudełeczek po 100 szt. , nie mogą być zafoliowane . Szkiełka muszą być odtłuszczone , kalibrowane , gotowe do pracy , nie mogą być posklejane. Szkiełka o podwyższonej przezierności o zawartości Fe2 O3 mniejszej lub równej 0,03% , stosowane do hodowli in vitro. | op | 600
7. | Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24 mm x 24 mm x 0,13-,016 mm szkiełka muszą być odtłuszczone , kalibrowane , gotowe do pracy. Nie mogą być posklejane. Szkiełka o podwyższonej przezierności o zawartości Fe2 O3 mniejszej lub równej 0,03% , stosowane do hodowli in vitro. Opakowanie 100 szt. | op | 90
RAZEM:
Zapewniamy termin przydatności na dostarczany przedmiot zamówienia przez okres minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do magazynu Zamawiającego.
Oświadczamy że w/w przedmiot zamówienia posiada dokumenty potwierdzające że został wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010r. (Dz.U. 2020 poz. 186 z późn. zm.)
.......................................... |  |  | ..........................................
(miejscowość) |  |  | (Data: RRRR-MM-DD)
………………………….……………
(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet Nr 2
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
CPV: 33171100-0, 33157400-9
Pakiet Nr 2 - Filtry i układy oddechowe, trenażery oddechowe
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jm. | Ilość | Jednostkowa wartość netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Nazwa handlowa Producent. Nr kat.
1. | Filtr elektrostatyczny bez wymiennikia ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji przeciw bakteryjnej i przeciw wirusowej min. 99.999%. Skuteczność filtracji względem NaCl ≥ 97,100 %. Opory przepływu nie większe niż 0,8 cm H2O przy 30 l/min. Sterylny, masa nie większa niż 20 gr. przestrzeń martwa nie większa niż 38 ml. przeznaczony dla pacjentów o objetościach oddechowych Vt150 – 1200 ml(informacja o objętości oddechowej na jednostkowym opakowaniu filtra lub na obudowie filtra) | szt. | 500 | 2.16 | 1080 | 8% | 1166.4
2. | Filtr o wyłącznym typie filtracji mechaniczej o skuteczności filtracji przeciw bakteryjnej i przeciw wirusowej min. 99.9999%. Skuteczność filtracji względem NaCl ≥ 99,764 %. Filtr wyposażony w celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci o powierzchni min. 2000cm2 wyraźnie wydzielony od wastwy filtrującej. Wydajność nawilżania filtra min. 34 mg H2O/l przy Vt 500 ml przy jednoczesnej utracie wilgoci nie większej niż 6 mg H2O/l przy Vt 500 ml. Opory przepływu nie większe niż 2,5 cm H2O przy 60 l/min. Sterylny, masa nie większa niż 50g przestrzeń martwa nie większa niż 97 ml. przeznaczony dla pacjentów o objetościach oddechowych Vt 300 – 1500 ml(informacja o objętości oddechowej na jednostkowym opakowaniu filtra lub na obudowie filtra) | szt. | 3500 | 6.5 | 22750 | 8% | 24570
3. | Filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji przeciw bakteryjnej i przeciw wirusowej min. 99.999%. Skuteczność filtracji względem NaCl ≥ 97,416 %. Filtr wyposażony w celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci wyraźnie wydzielony od warstwy filtrującej.Wydajność nawilżania filtra min. 33 mg H2O/l przy Vt 500 ml przy jednoczesnej utracie wilgoci nie większej niż 6 mg H2O/l przy Vt 500 ml. Opory przepływu nie większe niż 2,7 cm H2O przy 60 l/min. Sterylny, masa nie większa niż 29 gr. przestrzeń martwa nie większa niż 52 ml. przeznaczony dla pacjentów o objetościach oddechowych Vt150 – 1200 ml(informacja o objętości oddechowej na jednostkowym opakowaniu filtra lub na obudowie filtra) | szt. | 2500 | 2.6 | 6500 | 8% | 7020
4. | Wymiennik ciepła i wilgoci tzw. "sztuczny nos" przeznaczony dla pacjentów powyżej 15 kg. Wkład wykonanay z celulozy o powierzchni nie mniejszej niż 500 cm2 dzięki któremy wydajność nawilżania filtra nie mniejsza niz 28,5 mg H2O/l przy Vt 500 ml przy jednoczesnej utracie wilgoci nie większej niż 11 mg H2O/l przy Vt 500 ml. Sterylny o masie nie większej niż 9 gr. i przestrzeni martwej nie większej niż 16 ml. charakteryzujący się niskimi oporami przepływy nie większymi niż 0,8 cm H2O przy 30 l/min. | szt. | 2500 | 2.6 | 6500 | 8% | 7020
5. | Polietylenowe obwody oddechowe dla pacjnetów wentylowanych respiratorem o długości 180-190 cm, wyposażone trójnik z portami i łącznik kątowy z portem do kapnografii i z zatyczką. W zestawie dodatkowy łłącznik 22M/19F-22M. Mikrobiologicznie czysty do stosowania przez min 7 dni do wielu pacjnetów co jest potwierdzone przez producenta obwodów. | szt. | 500 | 13.5 | 6750 | 8% | 7290
6. | Rozciągliwe polipropylenowe anestezjologiczne obwody oddechowe dla dorosłych. Rozciągliwe w zakresie 60/180 cm, ramię dodatkowe 60/180 cm, trójnik z łącznikiem kątowym z portem do kapnografii. Wyposazone w 2L bezlateksowy worek oddechowy. Mikrobiologicznie czysty. | szt. | 1200 | 23 | 27600 | 8% | 29808
7. | Przestrzeń martwa rożciągliwa w zakresie 7/16 cm, wyposażona w złącze kątowe podwójnie obrotowym z portem do odsysania i bronchoskopii, jałowy. Złącza 22M/15F-22F | szt. | 1000 | 4 | 4000 | 8% | 4320
8. | Maska tlenowa dla dorosłych, z odpornym na zgniatanie przewodem tlenowym dł. 213 cm i elastycznym paskiem mocującym. | szt. | 1200 | 2.8 | 3360 | 8% | 3628.8
9. | Motywacyjny trenażer oddechowy wyposażony w 3 cylindry zawierąjce kule różny ch kolorów któe o unoszą się przy prawidłowym wdechu. | szt. | 1000 | 8 | 8000 | 8% | 8640
RAZEM: |  |  |  |  | 86540 |  | 93463.2
Zapewniamy termin przydatności na dostarczany przedmiot zamówienia przez okres minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do magazynu Zamawiającego.
Oświadczamy że w/w przedmiot zamówienia posiada dokumenty potwierdzające że został wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010r. (Dz.U. 2020 poz. 186 z późn. zm.)
.......................................... |  |  | ..........................................
(miejscowość) |  |  | (Data: RRRR-MM-DD)
………………………….……………
(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet Nr 3
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
CPV: 33190000-8
Pakiet Nr 3 - Akcesoria do diatermii
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jm. | Ilość | Jednostkowa wartość netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Nazwa handlowa Producent. Nr kat.
1. | Uchwyt elektrod monopolarnych (,przyciski cięcia i kagulacji, do elektrod o średnicy trzpienia 4mm, bez kabla) | szt. | 20
2. | Kabel do uchwytu elektrod z poz. 1, długość 4m, (wtyk 5mm - kompatybilny z urządzeniami Erbe będącymi na wyposażeniu w IGiChP) | szt. | 20
3. | Elektroda monopolarna lancet., średnica trzpienia 4mm | szt. | 20
4. | Elektroda monopolarna lancet., zakrzywiona, średnica trzpienia 4mm | szt | 10
5. | Elektroda haczykowa , okrągła, płaszcz izolowany Ø 5mm, dł. 320 mm | szt | 10
6. | Przedłużka monopolarna do elektrod śr. 4mm, długość 10cm | szt. | 20
7. | Kabel monopolarny do instrumentów lapararoskopowych, dł. 4 - 5 m | szt. | 10
8. | Uchwyt do koagulacji argonowej z przyciskami (cięcie/koag.) i kablem, kompatybilny z aparatem Erbe APC | szt. | 12
9. | Aplikator APC elastyczny, Ø 6 mm, dł. 320 mm, kompatybilny z uchwytami APC. | szt. | 16
10. | Aplikator APC elastyczny, Ø 6 mm, dł. 100 mm, kompatybilny z uchwytami APC użytkownika. | szt. | 15
11. | Pinceta bipolarna, prosta, tępa, końcówka 1 mm wykonana z materiału nieprzywierającego, długość 190-200 mm | szt. | 2
12. | Pinceta bipolarna, prosta, tępa, końcówka 2 mm wykonana z materiału nieprzywierającego, długość 220-230 mm | szt. | 2
13. | Bipolarny kabel przyłączeniowy,długość 4m, wtyk koaksjalny kompatybilny z urządzeniami Erbe będącymi na wyposażeniu IGiChP. | szt | 2
14. | Elektroda haczykowa , okrągła, płaszcz izolowany Ø 5mm, dł. 320 mm z uchwytem z dwoma przyciskami. | szt | 10
15. | Elektroda neutralna typu Ω ,z dodatkowym pierściniem nie posiadającym kontaktu elektrycznego i mechaniczego z powierzchnią elektrody,bez kabla przyłączeniowego, (powierzchnia 80-90cm2) | szt. | 2000
16. | Kabel przyłączeniowy do jednorazowych elektrod neutralnych , długość 4m , wtyk kompatybilny z urządzeniami Erbe będącymi na wyposażeniu IGiChP. | szt | 10
RAZEM:
Zapewniamy termin przydatności na dostarczany przedmiot zamówienia przez okres minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do magazynu Zamawiającego.
Oświadczamy że w/w przedmiot zamówienia posiada dokumenty potwierdzające że został wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010r. (Dz.U. 2019 poz. 175 z późn. zm. )
.......................................... |  | ..........................................
(miejscowość) |  | (Data: RRRR-MM-DD)
………………………….……………
(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet Nr 4
Załącznik Nr 2
FORMULARZ CENOWY
CPV: 33190000-8
Pakiet Nr 4 - Jednorazowe akcesoria do diatermii
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jm. | Ilość | Jednostkowa wartość netto | Wartość netto | Vat % | Cena brutto | Nazwa handlowa Producent. Nr kat.
1. | Filtr bakteriologiczny 0,2 μm do argonu, sterylny, kompatybilny z posiadanym urządzeniem argonowym | szt. | 50
2. | Aplikator APC elastyczny jednorazowy sterylny śr. 2,3 mm i dług.min. 2,2m, końcówka skalowana, z rozpoznawaniem podlaczonego instrumentu i zintegrowanym filtrem bakteriologicznym, wypływ dookólny i na wprost do wyboru prze Zamawiajacego (1op=10szt.) | szt. | 40
RAZEM:
Zapewniamy termin przydatności na dostarczany przedmiot zamówienia przez okres minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do magazynu Zamawiającego.
Oświadczamy że w/w przedmiot zamówienia posiada dokumenty potwierdzające że został wprowadzony do obrotu zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20 maja 2010r. (Dz.U. 2019 poz. 175 z późn. zm. )
.......................................... |  |  | ..........................................
(miejscowość) |  |  | (Data: RRRR-MM-DD)
………………………….……………
(podpis osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy)